枞阳县中医院纯音听力计采购项目
采购需求
一、采购内容
枞阳县中医院需要采购一套纯音听力计；
（一）基本功能
★1、独立双通道输出。
★2、具备气导测试、骨导测试、自由声场测试；
3、主机内置麦克风（可调节声强）方便操作者与受试者在测试过程中的交流。
4、主机可脱机进行听力测试且在主机屏幕上显示完整听力图并能上传HIS系统。
5、连机模式：A、上位机实时同步显示，B、PC端下行控制，可连接HIS系统，并上传相关数据。
6、中文操作界面。
7、联机状态下设备可存储数据量依从电脑硬盘可用空间。
（二）技术参数：
1、气导频率范围：125Hz～8000Hz；
2、气导声强范围：-10dB～120dB；
3、掩蔽声强范围：-10dB～110dB；
4、骨导测试频率：250Hz～6000Hz；
5、骨导声强范围：-10dB～70dB；
6、频率误差小于±2%；
7、失真度：气导小于2.5%、骨导小于5.5%；
8、精度：步进5dB，误差小于±1dB；
9、给声方式：两种给声方式，按键给声及触摸给声；
★10、刺激器类型：气导、骨导、掩蔽；
11、刺激声类型：纯音、啭音、脉冲音；
12、掩蔽类型：窄带噪声；
13、输出：气导耳机、骨导耳机、自由声场；
14、进行测试的气导、骨导测试频率点可自由选择；
15、指示灯：各功能键均配有指示灯，确保操作指引；
16、患者应答：外置应答手柄，内置指示灯提示；
17、保护功能: 符合声学安全要求，有效保护受试者听力；
18、声场测试采用外置功放和内置声场校准功能；
19、管理平台：可在电脑端进行病历数据分析、管理、同步显示听力图；免费开放端口与医院HIS系统对接；
20、具备听力诊断辅助分析功能；
21、自定义计算精度：原始数据、保留整数、保留小数点后 1 位；
22、测试报告存储可选多种存储格式(JPG/PDF/XML)；
23、信息录入：需体检身份证读卡器，可直接读卡录入患者信息；
★24、质保3年（需提供承诺函）；
★25、首次需提供专业部门仪器校准报告；
26、需提供一台台式电脑和一台打印机连接纯音听力计系统；
27、所提供设备生产日期不得超过中标时间1年；（以设备铭牌时间为准）；
★（三）配置清单
	名称
	数量
	单位

	纯听力计主机
	1
	台

	台式办公电脑
	1
	套

	打印机
	1
	台

	气导耳机
	1
	副

	骨导耳机
	1
	副

	电源适配器
	1
	个

	应答器
	1
	个

	USB线
	1
	个

	软件（U盘）
	1
	个

	合格证
	1
	本

	使用说明书
	1
	份

	出厂检测报告
	1
	份

	保修责任书
	1
	份

	仪器校准报告
	1
	份

	读卡器
	1
	台


[bookmark: _GoBack]注：1、以上所有参数中“★”号项均为重要参数，产品性能技术参数及要求须在响应文件中提供相关证明材料 。证明材料包括医疗器械注册证、第三方检测机构出具的检验或检测报告、产品说明书,提供其中之一即可。
2、按照要求提供相关证明材料扫描件或影印件放入响应文件，未要求提供证明材料的以技术规格响应表作为评审依据。
3、进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》（皖财购〔2022〕366号）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品的补充通知》（皖财购函〔2022〕101号）等。本项目拒绝采购进口产品。
4、本项目采购的相关系统管理软件需符合财政部、工业和信息化部颁发的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》、《台式式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》、《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》等文件要求，如履约验收期间所投产品不满足相关文件要求，采购人有权追究中标人的违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任。
二、质保期及售后服务
 1、从项目验收合格之日起计算，成交供应商对所提供的设备要求提供三年免费上门保修服务(含厂家未提供保修的设备及其配件)，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。
   2、对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证备用设备的性能不低于原设备。
   3、在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。
   4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。
   5、投标供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。
   6、保修期满后成交供应商向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。

